В настоящей инструкции по применению (далее Инструкция) представлен метод определения эффективных доз облучения пациента при проведении медицинских рентгенодиагностических процедур, который может быть использован в комплексе медицинских услуг,  направленных на медицинскую профилактику, а именно, на снижение вероятности  возникновения онкологических и неонкологических заболеваний, а также  для экспертной оценки связи онкологической и неонкологической заболеваемости  с  полученной дозой облучения и проведения радиационно-эпидемиологических исследований по установлению зависимости “доза-эффект”.

- В Инструкции представлены рассчитанные усреднённые значения эффективных доз облучения для наиболее распространённых рентгенорадиологических процедур с типичными значениями напряжения на рентгеновской трубке и экспозициями, установленными на основе экспертных оценок.

- Инструкция вводится взамен инструкции по применению “Контроль доз облучения пациентов при рентгенодиагностических исследованиях”, утверждённой Первым заместителем Министра здравоохранения Республики Беларусь В.М. Ореховским 11.09.2001.

Перечень исходных данных

Для расчета эффективной дозы необходимы данные, характеризующие:

1. Поле рентгеновского излучения во время проведения   рентгенодиагностической процедуры:

- анодное напряжение на рентгеновской трубке, кВ;

- количество электричества, мА∙с;

- радиационный выход рентгеновской трубки, мГр∙м2/( мА∙с);

2. Параметры проведения рентгенодиагностической процедуры:

- область исследования (легкие, череп и др.);

- проекция (переднее-задняя, заднее-передняя, боковая);

- размеры поля облучения (ширина и высота поля облучения на приемнике изображения), см×см;

- фокусное расстояние – расстояние от фокуса рентгеновской трубки  до приемника изображения, см.

3. Возраст пациента:

- от 0 до 5 лет; от 5 лет до 14 лет, от 14 лет до 19 лет; от 19  лет и старше.

Показания к применению

Проведение оценки эффективных доз облучения пациентов при медицинских рентгенодиагностических процедурах.

Инструкция предназначена для врачей-рентгенологов, врачей радиологов-онкологов, иных врачей-специалистов организаций здравоохранения.

Принятые допущения

При проведении оценки эффективных доз облучения пациентов принято, что значение общего фильтра рентгеновского излучения эквивалентно толщине 3 – 5 мм Al.

- Описание технологии метода

Оценка эффективной дозы облучения пациентов при проведении медицинских рентгенодиагностических процедур основана на использовании радиационного выхода рентгеновской трубки.

Под радиационным выходом рентгеновской трубки понимается отношение мощности поглощенной дозы в воздухе, измеренной на расстоянии 1 м от фокуса рентгеновской трубки на оси первичного пучка рентгеновского излучения при заданных значениях анодного напряжения, к значению анодного тока.

Рассчитанная по Инструкции эффективная доза облучения пациента представляет собой усредненное значение для соответствующей возрасту пациента группы.

Определение эффективных доз облучения пациентов при проведении медицинских рентгенодиагностических процедур

Значение эффективной дозы облучения пациента при проведении медицинской рентгенодиагностической процедуры определяется по формуле:

E = 10-3∙R ∙ i ∙ t ∙ Ke, мЗв                                            (1)

где: E- эффективная доза облучения пациента;

R – радиационный выход рентгеновской трубки, (мГр∙м2)/(мА∙с);

i– сила тока рентгеновской трубки, мА;

t – время проведения исследования, с;

Ke – коэффициент перехода от радиационного выхода рентгеновской трубки к эффективной дозе облучения пациента определенного возраста с учетом вида проведенной рентгенодиагностической процедуры, проекции, размеров поля, фокусного расстояния и анодного напряжения на рентгеновской трубке, (мкЗв)/(мГр∙м2).

Значения радиационного выхода Rдля заданного значения анодного напряжения на рентгеновской трубке U определяется с помощью линейной интерполяции с использованием двух измеренных величин радиационного выхода Rkи Rk+1 для ближайших значений анодного напряжения Ukи Uk+1(Uk<U<Uk+1 ) по формуле:

, (мГр∙м2)/(мА∙с)          (2)

Средние значения коэффициента перехода Ke для рентгенодиагностических процедур представлены в таблицах П.1.1 – П.1.4 Приложения 1 для следующих возрастных групп пациентов:

- от новорожденного до пяти лет (табл. П.1.1),

- от пяти до четырнадцати лет (табл. П.1.2),

- от четырнадцати до девятнадцати лет (табл. П.1.3),

- старше девятнадцати лет (взрослые) (табл. П.1.4).

В таблице П.1.5 Приложения представлены значения коэффициента перехода Keдля рентгенодиагностических процедур при исследовании конечностей вне зависимости от возраста пациента.

Относительная погрешность значений дозового коэффициента Ke, рассчитанного для “стандартного” фантома, составляет  ±10%. Усреднение значений дозовых коэффициентов Ke по возрасту (росту и массе) пациентов вносит погрешность не более ±20%. Усреднение значений дозовых коэффициентов Ke по напряжению на рентгеновской трубке вносит дополнительную погрешность не более ±20%.

В Приложении 2 представлен пример расчёта эффективной дозы облучения пациента.

В Приложении 3 представлены средние значения эффективных доз для наиболее распространенных рентгенологических процедур.

Возможные ошибки и осложнения:

При точном соблюдении всех этапов Инструкции ошибки исключены.

Приложение 1

Таблица П.1.1 – Значения коэффициента Ke при медицинских рентгенодиагностических процедурах для пациентов в возрасте до 5 лет

| Область исследования | Проекция1 | Размер поля2 (a ∙ b), см х см | РИП3, см | Напряжение на трубке, кВ | Ke4мкЗв/ (мГр∙м2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Легкие | ЗП | 18x24 | 100 | 50-70 | 250 |
| Легкие | Б | 18x24 | 100 | 60-80 | 290 |
| Легкие | ПЗ | 13x18 | 100 | 50-70 | 4705 |
| Легкие | ПЗ | 18x24 | 100 | 50-70 | 5705 |
| Легкие | Б | 18x24 | 100 | 60-80 | 4905 |
| Череп | ПЗ | 18x24 | 80 | 50-70 | 82 |
| Череп | Б | 18x24 | 80 | 50-70 | 57 |
| Шейный отд. позв. | ЗП | 15x15 | 80 | 50-60 | 226 |
| Шейный отд. позв. | Б | 15x15 | 80 | 50-60 | 173 |
| Грудн. отд. позв. | ПЗ | 18x24 | 100 | 50-70 | 360 |
| Грудн. отд. позв. | Б | 18x24 | 100 | 50-70 | 158 |
| Поясн. отд. позв. | ПЗ | 18x24 | 100 | 50-70 | 390 |
| Поясн. отд. позв. | Б | 18x24 | 100 | 50-70 | 173 |
| Плечо, ключица | ПЗ | 13x18 | 80 | 50-60 | 237 |
| Ребра, грудина | ПЗ | 18x24 | 100 | 60-80 | 385 |
| Таз, крестец | ПЗ | 18x24 | 100 | 50-70 | 340 |
| Таз, крестец | Б | 18x24 | 100 | 50-70 | 47 |
| Тазобедр. суставы | ПЗ | 18x24 | 100 | 50-70 | 257 |
| Бедро | ПЗ | 13x18 | 100 | 50-60 | 62 |
| Брюшная полость | ЗП | 24x30 | 100 | 50-70 | 287 |
| Брюшная полость | Б | 18x24 | 100 | 50-70 | 240 |
| Желудок | ЗП | 18x24 | 100 | 50-70 | 270 |
| Желудок | ПЗ | 18x24 | 100 | 50-70 | 213 |
| Желудок | Б | 18x24 | 100 | 50-70 | 160 |
| Кишечник | ЗП | 18x24 | 100 | 50-70 | 205 |
| Кишечник | ПЗ | 18x24 | 100 | 50-70 | 350 |
| Холецистография | ЗП | 18x24 | 100 | 50-70 | 190 |
| Урография | ЗП | 18x24 | 100 | 50-70 | 355 |
| Цистография | ЗП | 18x24 | 100 | 50-70 | 255 |

1 – ПЗ – передне-задняя проекция, ЗП – задне-передняя проекция, Б - боковая проекция (в этом случае приведено среднее значение эффективной дозы из двух значений, рассчитанных для облучения слева и справа);

2 – a - ширина поля, b - высота поля;

3 – расстояние от фокуса рентгеновской трубки до приемника изображения;

4 – значение коэффициента перехода Keприведены для общего фильтра рентгеновского излучения эквивалентного 3 - 5 ммAl;

5 – только для детей 0-0,5 лет.

Таблица П.1.2 – Значения коэффициента Ke при медицинских рентгенодиагностических процедурах для пациентов в возрасте 5 – 14 лет

| Область исследования | Проекция1 | Размер поля2 (a ∙ b),см х см | РИП3, См | Напряжение на трубке, кВ | Ke, 4мкЗв/ (мГр∙м2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Легкие | ЗП | 30x40 | 100 | 60-80 | 193 |
| Легкие | Б | 30x40 | 100 | 60-80 | 200 |
| Флюорография | ЗП | 35x35 | 100 | 60-80 | 200 |
| Череп | ПЗ | 24x30 | 100 | 50-70 | 25 |
| Череп | Б | 24x30 | 100 | 50-70 | 19 |
| Шейный отд. позв. | ЗП | 18x24 | 80 | 60-70 | 34 |
| Шейный отд. позв. | Б | 18x24 | 80 | 60-70 | 20 |
| Грудн. отд. позв. | ПЗ | 24x30 | 100 | 60-80 | 264 |
| Грудн. отд. позв. | Б | 15x40 | 100 | 60-80 | 81 |
| Поясн. отд. позв. | ПЗ | 24x30 | 100 | 60-80 | 254 |
| Поясн. отд. позв. | Б | 15x40 | 100 | 60-80 | 75 |
| Плечо, ключица | ПЗ | 18x24 | 80 | 50-70 | 47 |
| Ребра, грудина | ПЗ | 24x30 | 100 | 60-80 | 277 |
| Таз, крестец | ПЗ | 30x24 | 100 | 60-80 | 232 |
| Таз, крестец | Б | 24x30 | 100 | 60-80 | 98 |
| Тазобедр. суставы | ПЗ | 24x30 | 100 | 60-80 | 257 |
| Бедро | ПЗ | 24x30 | 100 | 60-80 | 4 |
| Брюшная полость | ЗП | 24x30 | 80 | 60-80 | 222 |
| Брюшная полость | Б | 24x30 | 80 | 60-80 | 145 |
| Желудок | ЗП | 18x24 | 100 | 70-90 | 99 |
| Желудок | ПЗ | 18x24 | 100 | 50-70 | 265 |
| Желудок | Б | 18x24 | 100 | 70-90 | 108 |
| Кишечник | ЗП | 30x40 | 100 | 70-90 | 177 |
| Кишечник | ПЗ | 18x24 | 100 | 50-70 | 3005 |
| Холецистография | ЗП | 24x30 | 100 | 60-80 | 121 |
| Урография | ЗП | 24x30 | 100 | 60-80 | 151 |
| Цистография | ЗП | 24x30 | 100 | 60-80 | 159 |

1 – ПЗ – передне-задняя проекция, ЗП – задне-передняя проекция, Б - боковая проекция (в этом случае приведено среднее значение эффективной дозы из двух значений, рассчитанных для облучения слева и справа);

2 – a - ширина поля, b - высота поля;

3 – расстояние от фокуса рентгеновской трубки до приемника изображения;

4 – значение коэффициента перехода Keприведены для общего фильтра рентгеновского излучения эквивалентного 3 - 5 мм Al;

5 – только для детей 5-8 лет.

Таблица П.1.3 –Значения коэффициента Ke при медицинских рентгенодиагностических процедурах для пациентов в возрасте 14 – 19 лет

| Область исследования | Проекция1 | Размер поля2 (a ∙ b), см х см | РИП3, См | Напряжение на трубке, кВ | Ke,4мкЗв/ (мГр∙м2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Легкие | ЗП | 30x40 | 100 | 60-80 | 210 |
| Легкие | Б | 30x40 | 100 | 60-80 | 170 |
| Флюорография | ЗП | 35x35 | 100 | 60-80 | 200 |
| Череп | ПЗ | 24x30 | 100 | 50-70 | 23 |
| Череп | Б | 24x30 | 100 | 50-70 | 18 |
| Шейный отд. позв. | ЗП | 18x24 | 80 | 60-70 | 35 |
| Шейный отд. позв. | Б | 18x24 | 80 | 60-70 | 22 |
| Грудн. отд. позв. | ПЗ | 24x30 | 100 | 60-80 | 210 |
| Грудн. отд. позв. | Б | 15x40 | 100 | 60-80 | 70 |
| Поясн. отд. позв. | ПЗ | 24x30 | 100 | 60-80 | 210 |
| Поясн. отд. позв. | Б | 15x40 | 100 | 60-80 | 64 |
| Плечо, ключица | ПЗ | 18x24 | 80 | 50-70 | 13 |
| Ребра, грудина | ПЗ | 24x30 | 100 | 60-80 | 220 |
| Таз, крестец | ПЗ | 30x24 | 100 | 60-80 | 170 |
| Таз, крестец | Б | 24x30 | 100 | 60-80 | 85 |
| Тазобедр. суставы | ПЗ | 24x30 | 100 | 60-80 | 240 |
| Бедро | ПЗ | 24x30 | 100 | 60-80 | 6 |
| Брюшная полость | ЗП | 24x30 | 80 | 60-80 | 210 |
| Брюшная полость | Б | 24x30 | 80 | 60-80 | 140 |
| Желудок | ЗП | 18x24 | 100 | 70-90 | 80 |
| Желудок | Б | 18x24 | 100 | 70-90 | 90 |
| Кишечник | ЗП | 30x40 | 100 | 70-90 | 220 |
| Холецистография | ЗП | 24x30 | 100 | 60-80 | 100 |
| Урография | ЗП | 24x30 | 100 | 60-80 | 115 |
| Цистография | ЗП | 24x30 | 100 | 60-80 | 140 |

1 – ПЗ – передне-задняя проекция, ЗП – задне-передняя проекция, Б - боковая проекция (в этом случае приведено среднее значение эффективной дозы из двух значений, рассчитанных для облучения слева и справа);

2 – a - ширина поля, b - высота поля;

3 – расстояние от фокуса рентгеновской трубки до приемника изображения;

4 – значение коэффициента перехода Keприведены для общего фильтра рентгеновского излучения эквивалентного 3 - 5 мм Al.

Таблица П.1.4 – Значения коэффициента Ke при медицинских рентгено- диагностических процедурах для пациентов в возрасте 19 лет и старше

| Область исследования | Проекция1 | Размер поля2 (a ∙ b), см х см | РИП3, см | Напряжение на трубке, кВ | Ke,5мкЗв/ (мГр∙м2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Легкие | ЗП | 30x40 | 100 | 80-90 | 240 |
| Легкие | ЗП | 30x40 | 150 | 80-90 | 100 |
| Легкие | Б | 30x40 | 150 | 90-100 | 80 |
| Флюорография | ЗП | 35x35 | 100 | 80 | 220 |
| Череп | ПЗ | 24x30 | 100 | 60-70 | 50 |
| Череп | Б | 24x30 | 100 | 60-70 | 23 |
| Шейный отд. позв. | ЗП | 18x24 | 80 | 70-80 | 38 |
| Шейный отд. позв. | Б | 18x24 | 80 | 70-80 | 85 |
| Грудн. отд. позв. | ПЗ | 24x30 | 100 | 80 | 160 |
| Грудн. отд. позв. | ПЗ | 15x40 | 100 | 80 | 87 |
| Грудн. отд. позв. | Б | 24x30 | 100 | 80 | 95 |
| Грудн. отд. позв. | Б | 15x40 | 100 | 80 | 85 |
| Поясн. отд. позв. | ПЗ | 24x30 | 100 | 80 | 180 |
| Поясн. отд. позв. | ПЗ | 15x40 | 100 | 80 | 126 |
| Поясн. отд. позв. | Б | 24x30 | 100 | 90 | 71 |
| Поясн. отд. позв. | Б | 15x40 | 100 | 90 | 65 |
| Плечо, ключица | ПЗ | 24x18 | 100 | 70-80 | 37 |
| Ребра, грудина | ПЗ | 30x40 | 100 | 80 | 310 |
| Ребра, грудина | ПЗ | 24x30 | 100 | 80 | 180 |
| Таз, крестец | ПЗ | 40x30 | 100 | 80-90 | 240 |
| Таз, крестец | Б | 30x24 | 100 | 90-100 | 90 |
| Тазобедр. суставы | ПЗ | 24x30 | 100 | 70-90 | 230 |
| Бедро | ПЗ | 15x40 | 100 | 70-80 | 32 |
| Желудок | ЗП | 18x24 | 100 | 70-80 | 70 |
| Желудок | Б | 18x24 | 100 | 70-80 | 60 |
| Кишечник | ЗП | 30x40 | 100 | 90-100 | 250 |
| Кишечник | Б | 30x40 | 100 | 100 | 160 |
| Холецистография | ЗП | 18x24 | 100 | 90 | 57 |
| Холецистография | ЗП | 24x30 | 100 | 90-100 | 115 |
| Урография | ЗП | 40x30 | 100 | 80-90 | 160 |
| Цистография | ЗП | 30x40 | 100 | 70-80 | 180 |

1 – ПЗ – передне-задняя проекция, ЗП – задне-передняя проекция, Б - боковая проекция (в этом случае приведено среднее значение эффективной дозы из двух значений, рассчитанных для облучения слева и справа);

2 – a - ширина поля, b - высота поля;

3 – расстояние от фокуса рентгеновской трубки до приемника изображения;

4 – значение коэффициента перехода Keприведены для общего фильтра рентгеновского излучения эквивалентного 3 - 5 мм Al.

Таблица П.1.5 – Значение коэффициента Keдля рентгенодиагностических исследований конечностей

| Область исследования | Проекция | РИП1, см | Напряжение на трубке, кВ | Ke, мкЗв/ (мГр∙м2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Верхние конечности |  |  |  |  |
| Плечевой сустав | ПЗ | 115 | 60 | 22 |
| Плечевой сустав | Аксиальная | 105 | 57 | 15 |
| Плечо | ПЗ/Б | 105 | 52 | 2/22 |
| Локтевой сустав | ПЗ | 105 | 52 | 1 |
| Локтевой сустав | Б | 105 | 52 | 1 |
| Предплечье | ПЗ | 105 | 52 | 1 |
| Предплечье | Б | 105 | 52 | 1 |
| Запястье | ДВ. | 105 | 52 | 1 |
| Запястье | Б | 105 | 52 | 1 |
| Кисть | Б/Косая | 105 | 52 | 1 |
| Палец |  | 105 | 52 | 1 |
| Нижние конечности |  |  |  |  |
| Шейка бедра | Аксиальная | 105 | 70 | 170/842 |
| Бедренная кость | ПЗ/Б | 115 | 70 | 80/142 |
| Коленный сустав | ПЗ | 115 | 55 | 1 |
| Коленный сустав | Б | 115 | 55 | 1 |
| Мениск Коленная чашечка Голень | ПЗ/Б/ Аксиальная | 105 | 55 | 1 |
| Голеностопный сустав | ПЗ | 105 | 55 | 1 |
| Голеностопный сустав | Б | 105 | 52 | 1 |
| Пяточная кость | Б | 105 | 52 | 1 |
| Пяточная кость | Аксиальная | 105 | 55 | 1 |
| Стопа | Б | 105 | 52 | 1 |
| Плюсна | Косая | 105 | 52 | 1 |
| Пальцы ноги |  | 105 | 52 | 1 |

1 – расстояние от фокуса рентгеновской трубки до приемника изображения;

2 – первая цифра соответствует размеру поля на приемнике 24х30 см, вторая – 18х24 см.

Приложение 2

Пример расчёта эффективной дозы облучения пациента

Пациенту в возрасте 20 лет провели рентгенографию грудной клетки в задне-передней проекции.

Параметры рентгенологического исследования: размер поля 30x40 см, фокусное расстояние 150 см, U=80 кВ, количество электричества (экспозиция) i • t = 10,4 мАс.

В соответствии с протоколом испытаний эксплуатационных параметров рентгеновского аппарата радиационный выход для анодного напряжения U = 80 кВ составил R = 0,053 мГр•м2/(мАс).

Находим в таблице П.1.4 Приложения 1 значение дозового коэффициента, соответствующее выбранному режиму Ke= 100 мкЗв/(мГр•м2).

Подставляем значения R, i•t, Ke в формулу (1) и рассчитываем  значение эффективной дозы: E= 0,053•10,4 •100•10-3 = 0,06 мЗв.

Приложение 3

Таблица П.3 – Средние значения эффективных доз облучения пациентов для наиболее распространенных рентгенологических процедур

| Область исследования | Проекция | Примерное значение эффективной дозы, Е (мЗв) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Возраст (лет) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0-5 |  | 5-14 |  | 14-19 |  | более 19 |
| Рентгенография |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Легкие | ЗП | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,05 |
| Легкие | Б | 0,08 |  | 0,05 |  | 0,08 |  | 0,09 |
| Череп | ПЗ | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,02 |
| Череп | Б | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,02 |
| Шейный отдел позвоночника | ЗП | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,02 |  | 0,02 |
| Шейный отдел позвоночника | Б | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,032 |  | 0,043 |
| Грудной отдел позвоночника | ПЗ | 0,01 |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 0,09 |
| Грудной отдел позвоночника | Б | 0,008 |  | 0,032 |  | 0,041 |  | 0,04 |
| Поясничный отдел позвоночника | ПЗ | 0,09 |  | 0,09 |  | 0,1 |  | 0,12 |
| Поясничный отдел позвоночника | Б | 0,047 |  | 0,041 |  | 0,057 |  | 0,084 |
| Плечо, ключица | ПЗ |  |  |  |  | 0,02 |  | 0,03 |
| Локоть, кисть | ПЗ | 0,009 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |
| Таз, крестец | ПЗ | 0,02 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,04 |
| Тазобедренные суставы | ПЗ |  |  |  |  | 0,03 |  | 0,04 |
| Бедро | ПЗ |  |  |  |  | 0,07 |  | 0,09 |
| Голень, стопа | ПЗ | 0,008 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |
| Холецистография | ЗП |  |  |  |  |  |  | 0,17 |
| Урография | ЗП |  |  |  |  |  |  | 0,05 |
| Цистография | ЗП |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| Рентгеноскопия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пищевод, желудок, 12-перстная кишка |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |
| Ирригоскопия |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |

- УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации

_______________________

(подпись)

_______________________

(инициалы, фамилия)

«____» __________ 20___ г.

АКТ
о практическом использовании результатов исследования

в_____________________________________________________________________________

(сфера, в которой нашли практическое применение результаты исследования*)

Комиссия в составе ____________________________________________________________ _______________________________________________________настоящим подтверждает,

что __________________________________________________________________________

(название структурного подразделения организации)

проведено опытно-промышленное испытание (осуществлено внедрение в технологический процесс, в учебный процесс и др.**)

_____________________________________________________________________________

(указываются конкретные научные результаты, которые нашли применение)

полученных _____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество автора (авторов) исследования)

при выполнении программы (проекта, темы НИР**) _______________________________

_____________________________________________________________________________

(название программы, проекта, темы НИР**)

для __________________________________________________________________________

(указываются решаемые практические задачи)

на основании чего______________________________________________________________

(приводятся конкретные результаты практического использования)

Экономический эффект от использования результатов составил ______________________

(расчет прилагается) ***.

| Члены комиссии: | _____________ |  | __________________ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
|  | _____________ |  | __________________ |
|  | _____________ |  | __________________ |

____________________

(дата)