Министерство здравоохранения Республики Беларусь

Инструкция 2.6.3.10-13-88-2005

ПРОВЕДЕНИЕ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, РЕНТГЕНОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ, РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАДИОФАРМПРЕПАРАТОВ

Минск 2005

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Главного государственного

санитарного врача

Республики Беларусь

23.12.2005 № 2005

Инструкция 2.6.3.10-13-88-2005

«ПРОВЕДЕНИЕ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, РЕНТГЕНОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ, РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАДИОФАРМПРЕПАРАТОВ»

ГЛАВА 1

# ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Применительно к настоящей Инструкции 2.6.3.10-13-88-             2005 «Проведение радиационного контроля в организациях здравоохранения, осуществляющих рентгенодиагностические исследования, рентгенотерапевтические процедуры, работы с применением радиофармпрепаратов» используются термины и определения, предусмотренные Гигиеническими нормативами 2.6.1.8-127-2000 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-2000)», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 25 января 2000г. № 5 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., №35, 8/3037) (далее НРБ-2000), Санитарными правилами и нормами 2.6.1.8-8-2002 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСП-2002)», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22 февраля 2002 г. № 6 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., №35, 8/7859) (далее-ОСП-2002), Санитарными правилами и нормами 2.6.1.8 - 38-2003 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 2003 № 223 (далее -  СанПиН 2.6.1.8-38-2003).

2. К настоящей Инструкции также применяются следующие термины и определения:

Контроль дозиметрический – контроль облучения персонала, заключающийся в определении индивидуальных доз облучения работников  и мощности дозы на рабочих местах, обусловленных обращением с техногенными источниками ионизирующего излучения (далее–ИИИ).

Контроль радиометрический - контроль за содержанием радиоактивных аэрозолей в воздухе рабочих и других помещений организаций, за  содержанием радиоактивных веществ в жидких и твердых радиоактивных отходах, а также контроль за уровнем радиоактивного загрязнения рабочих поверхностей помещений и оборудования, транспортных средств, кожных покровов, индивидуальных средств защиты  и одежды работающих.

Ионизирующее излучение - любое излучение, взаимодействие    которого со средой приводит к образованию электрических зарядов разных знаков.

Гамма-излучение - электромагнитное (фотонное) излучение дискретным спектром, испускаемое   при ядерных превращениях или при аннигиляции частиц.

Излучение рентгеновское – фотонное излучение, генерируемое в результате торможения ускоренных электронов на аноде рентгеновской трубки.

Корпускулярное излучение - ионизирующее излучение, состоящее из частиц (альфа  -, бета- частиц, протонов, нейтронов и др.).

Картограмма радиационного контроля - расположение точек  радиационного контроля на плане помещений и размещения в них оборудования.

ГЛАВА 2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

3. Настоящая Инструкция регламентирует требования к   проведению радиационного контроля (далее-РК) в организациях здравоохранения (далее- ОЗ) осуществляющих рентгенологические исследования, рентгенотерапевтические процедуры, работы с применением радиофармацевтических препаратов (далее – радиофармпрепараты).

4. Настоящая Инструкция предназначена для:

органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор;

отделов лучевой  безопасности и дозиметрии ОЗ;

ОЗ  применяющих  рентгенологические и радиоизотопные методы диагностики и терапии;

организаций, осуществляющих РК, аккредитованных в установленном порядке.

ГЛАВА 3

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5. Настоящая Инструкция разработана на основании: НРБ-2000, ОСП-2002, СанПиН 2.6.1.8 -38-2003.

6. Настоящая Инструкция  направлена на повышение качества РК при применении радиоизотопных ИИИ,   рентгенодиагностических и рентгенотерапевтических процедур в ОЗ   и является обязательной к исполнению.

7. РК проводится:

при приемке рентгеновского кабинета (далее – кабинет), радиоизотопной лаборатории (далее- лаборатория) в эксплуатацию;

при выдаче технического паспорта;

при оформлении санитарного паспорта на право работы с ИИИ;

при изменении условий эксплуатации кабинета, лаборатории;

в плановом порядке или в случае необходимости (например, радиационная авария или другая нештатная ситуация).

8. РК проводится для:

контроля соблюдения требований НРБ-2000, ОСП- 2002;

получения информации о дозах облучения персонала;

оценки радиационной обстановки на рабочих местах, анализа и обобщения дозиметрической информации.

9. Объем и периодичность РК определяются в зависимости от характера проводимых работ с ИИИ.

10. Для проведения РК, в зависимости от объема и характера работ с ИИИ, в ОЗ  организуется служба радиационной безопасности (далее –СРБ) или назначается  лицо, ответственное за РК, прошедшее специальную подготовку.

11. Администрацией ОЗ  определяется:

список лиц, отнесенных к категории «персонал»;

картограмма РК;

комплектность необходимой дозиметрической аппаратуры и     защитных средств;

12. Администрация ОЗ  разрабатывает, утверждает и согласовывает с органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор:

положение о СРБ или лице, ответственном за  РК;

систему РК по схеме согласно приложению 1 к настоящей Инструкции;

контрольные уровни (далее - КУ) согласно действующим инструкциям.

13. При оценке результатов проведения РК следует руководствоваться НРБ-2000 и КУ.

14. При установлении  КУ следует исходить из одного из основных принципов радиационной безопасности – снижение дозы излучения до возможно низкого уровня. Числовые значения КУ устанавливаются с учетом реально допустимого уровня радиационного воздействия и должны обеспечивать условия, при которых радиационное воздействие будет ниже основных дозовых пределов.

15. О всех случаях превышений КУ  ответственный за проведение РК должен сообщить  заведующему структурного подразделения, ответственному за проведение производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности в ОЗ для выяснения причин   и принятия мер по их устранению.

16. Случаи превышения КУ должны анализироваться администрацией ОЗ. О случаях превышения пределов доз для персонала (НРБ-2000) администрация ОЗ обязана информировать органы и учреждения, осуществляющие государственный санитарный надзор.

17. Проведение индивидуального дозиметрического контроля  персонала в ОЗ обязательно при всех видах работ с ИИИ и осуществляется в соответствии с Инструкцией 2.6.1.11-11-12-2003 «Организация и проведение индивидуального дозиметрического контроля в лечебно-профилактических учреждениях», утвержденной Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 30 июля 2003 года.

18. Результаты всех видов РК осуществляемого СРБ или ответственным за РК в ОЗ, должны регистрироваться в журнале РК. К журналу РК прилагается картограмма РК. Результаты всех видов РК проводимого органами и учреждениями, осуществляющими  государственный санитарный надзор, отделами лучевой безопасности и дозиметрии ОЗ, организациями осуществляющими РК, аккредитованными  в установленном порядке, регистрируются в протоколах РК.

ГЛАВА 4

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  радиационнОГО контролЯ

19. РК осуществляется СРБ ОЗ либо другими организациями, осуществляющими РК, аккредитованными  в установленном порядке.

20. РК органами и учреждениями, осуществляющими  государственный санитарный надзор, отделами лучевой безопасности и дозиметрии ОЗ, организациями? осуществляющими РК, аккредитованными  в установленном порядке, проводится в присутствии представителя администрации  ОЗ или лица, ею уполномоченного.

21. Администрация ОЗ предоставляет индивидуальные средства защиты,   лицам, осуществляющим РК.

22. РК осуществляется с использованием рекомендуемых приборов   согласно приложению 2 к настоящей Инструкции.

23. Все используемые средства измерений должны проходить государственную поверку в установленном порядке.

ГЛАВА 5

проведениЕ  радиационного  контроля  В РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИХ  И  РЕНТГЕНОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ  КАБИНЕТАХ

24. рк в помещениях различного назначения и на прилегающей территории проводится с целью определения соответствия мощностей доз при эксплуатации рентгеновского аппарата значениям допустимой мощности эффективной дозы согласно приложению 3 к настоящей Инструкции.

25. РК осуществляется путем измерения мощности дозы (далее – МД) рентгеновского излучения:

на рабочих местах персонала (процедурная, комнаты смежные с процедурной);

в смежных по вертикали и горизонтали с процедурной кабинета помещениях (кабинет врача, холлы, лестничные площадки, коридоры, комнаты отдыха, туалеты, кладовые и т.п.);

на территории, прилегающей к процедурной;

в больничных палатах при использовании нестационарных  аппаратов.

26. Начинать измерения следует с определения МД радиационного фона при отключенном рентгеновском аппарате. В дальнейшем фон вычитается из величины измеренной МД, если компенсация фона не предусмотрена средством измерения.

27. Измерения МД рентгеновского излучения на рабочих местах персонала, в смежных помещениях и на прилегающей территории проводятся при следующих условиях:

толщина общего фильтра должна соответствовать значениям, указанным в эксплуатационной документации на аппарат;

стандартные значения анодного напряжения должны соответствовать значениям, указанным в приложении 4 к настоящей Инструкции;

должны быть установлены минимальные значения анодного тока (но не менее 2 мА при рентгеноскопии) при максимальных значениях экспозиции, обеспечивающие достоверность результатов измерения МД рентгеновского излучения.

28. Измерения МД проводятся с тканеэквивалентными (водными) фантомами следующих размеров:

в рентгенодиагностических кабинетах общего назначения, в рентгенотерапевтических кабинетах, а также при контроле палатных рентгеновских аппаратов: 250 х 250 х 150 мм;

во флюорографических кабинетах: 250 х 250 х 75 мм;

в ангиографических кабинетах: 250 х 250 х 225 мм;

в  рентгеностоматологических  кабинетах  - диаметром   150  и  высотой 200 мм;

в кабинетах маммографии - со штатными фантомами, придаваемыми к рентгеновскому аппарату (допускается использование в качестве фантома пакета из пластика объемом 200 мл, заполненного водой);

в кабинетах компьютерной томографии и остеоденситометрии - со штатными фантомами, входящими в комплект аппарата.

29. Фантомы должны располагаться на месте пациента во время проведения рентгенологического исследования (в центре пучка излучения). При их установке следует использовать подручные средства.

30. При проведении РК необходимо с помощью диафрагмы установить на приемнике изображения световое поле рентгеновского    излучения размерами 180 х 180 мм или меньших размеров таким образом, чтобы пучок рентгеновского излучения полностью перекрывался фантомом.

31. РК на рабочих местах персонала в процедурной кабинета непосредственно около рентгеновского аппарата проводится на участках размерами 60 х 60 см при вертикальном и горизонтальном положениях поворотного стола-штатива.

32. При РК во флюорографических кабинетах измерения проводят на рабочих местах персонала.

33. РК в больничных палатах при использовании нестационарных аппаратов проводится на рабочих местах персонала при соблюдении требований п. 124 СанПиН 2.6.1.8 -38-2003.

34. Измерения по п.п. 31 - 33 проводят в точках, расположенных на высоте от уровня пола:

ноги - 30 ±20 см;

гонады - 80 ±20 см;

грудь - 120 ±20 см;

голова - 160 ±20 см.

В каждой точке необходимо провести не менее 3 измерений, а для оценки полученных результатов использовать среднее значение МД по количеству измерений в данной точке.

35. В помещениях, смежных с процедурной кабинета, измерения МД проводятся:

над процедурной, на высоте 80 см от пола в точках прямоугольной сетки с шагом 1—2 м;

под процедурной, на высоте 120 см от пола в точках прямоугольной сетки с шагом 1—2 м;

по горизонтали - вплотную к стене, на высоте 80 и 120 см по всей длине стены с шагом 1—2 м.

Измерения МД проводятся также на стыках защитных ограждений, у дверных проемов, смотровых окон и отверстий технологического назначения.

36. При РК в кабинетах (помещениях), где расположены дентальные, ангиографические, маммографические, хирургические и другие нестационарные рентгеновские аппараты, измерения МД проводятся на местах фактического нахождения персонала во время проведения рентгенологических исследований.

37. При РК в рентгенотерапевтических кабинетах измерения проводятся только в помещениях и на территориях, смежных с процедурной.

38. РК передвижных рентгенологических комплексов, базирующихся на автомобилях, осуществляется на рабочих местах персонала, в кабине водителя, а также вплотную по горизонтали с внешней стороны кузова автомобиля на высоте 80 и 120 см по всей длине  с шагом 1-2 м.

39. Измеренные значения МД D приводятся к значениям стандартной рабочей нагрузки, приведенным в приложении 4 к настоящей Инструкции по формуле:

Dпр = D изм / I изм х W /1800, мкГр/ч,  где

Dпр - значение мощности дозы, приведенное к стандартной рабочей нагрузке аппарата, мкГр/ч;

D изм	-	измеренное значение мощности дозы, мкГр/ч;

W	-	недельная рабочая нагрузка, (мА х мин)/нед согласно  приложению 4 к настоящей Инструкции;

1 800	-	время работы персонала, мин/нед;

I изм - величина тока, установленная во время измерения, мА.

40. По полученным значениям Dпр   рассчитываются значения мощности эффективной дозы Ė.

В процедурной на рабочем месте врача-рентгенолога (рентгенолаборанта) Е рассчитывается по формуле:

Ė = 0,5 х (0,15 х Dпр160 +0,30 х Dпр120+ 0,50 х Dпр 80+ 0,05 х Dпр30 ), мкЗв/ч,  где

Dпр – значение мощностей поглощенной дозы, приведенные к рабочей нагрузке аппарата, исходя из измеренных значений на разных высотах от уровня  пола, мкГр/ч;

0,5 - коэффициент перехода от мощности поглощенной дозы к мощности эффективной дозы.

41. В смежных помещениях величина Ė  при измерениях в 2 точках по высоте рассчитывается по формуле:

Ė  = 0,25 х (Dпр80 + Dпр120), мкЗв/ч

при измерениях в одной точке по высоте - по формуле:

Ė = 0,5х Dпр , мкЗв/ч

42. Рассчитанные значения Ė на рабочих местах, в смежных помещениях и на прилегающей территории не должны превышать значений допустимой мощности дозы, согласно приложению 3 к настоящей Инструкции.

43. Результаты РК оформляются протоколом. Минимальный объем информации, которую необходимо отразить в протоколе, представлен в приложении 5 к настоящей Инструкции.

44. Для измерений МД следует пользоваться дозиметрическими приборами, удовлетворяющими следующим требованиям:

энергетический диапазон эффективной энергии излучения 15—3 000 кэВ;

диапазон измеряемой мощности дозы D 0,1—1 000 мкГр/ч;

предел основной погрешности измерений не более ± 20 %.

ГЛАВА 6

ПРОВЕДЕНИЕ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ПРИ РАБОТЕ С РАДИОФАРМПРЕПАРАТАМИ

45. При работе с радиофармпрепаратами РК включает:

измерение МД альфа- и гамма -излучений ;

измерение уровней радиоактивного загрязнения рабочих поверхностей,  кожи, специальной одежды (далее – спецодежды) и средств индивидуальной защиты;

измерение содержания радиоактивных аэрозолей в воздухе в рабочих и смежных помещениях;

контроль за уровнем радиоактивности сточных вод.

46. РК проводится в точках, представляющих наибольшую радиационную опасность. Точки измерения определяются на основе анализа технологии работы с ИИИ.

47. Составляется картограмма точек  РК, представляющих наибольшую радиационную опасность.

48. Измерение МД на рабочем месте приведено на примере отделения радионуклидной диагностики, использующего радионуклид I131

согласно приложению 6 к настоящей Инструкции.

49. В день поступления новой упаковки ИИИ проводятся измерения МД в смежных помещениях с хранилищем.

50. Измерение  уровней радиоактивного загрязнения поверхностей  (манипуляционные столы, лотки, ручки дверей и индивидуальные средства защиты) и материалов (бинты, марля, тампоны и т.д.) проводится прямым методом. Для определения загрязненности объектов сложной конфигурации целесообразно применять косвенный метод (метод мазка)  согласно приложению 7  к настоящей Инструкции.

51. Перед началом работы  проводится проверка работоспособности и контроль сохранности градуировки дозиметра- радиометра с помощью контрольного источника согласно технической документации на прибор. 	52. При проведении измерений блок детектирования подносится вплотную к ИИИ, или контролируемой рабочей поверхности. При всех измерениях вплотную к измеряемой поверхности детекторы дозиметра-радиометра не должны  соприкасаться с контролируемой поверхностью.

53. При прямом методе делается не менее трех измерений в  точке РК. В журнал регистрации записывается среднее значение и погрешность на прибор, указанная в свидетельстве о государственной поверке.

54. Контроль уровней радиоактивного загрязнения кожных покровов рук, спецодежды сотрудников, белья проводится прямым методом вплотную непосредственно после выполнения работ с ИИИ, а также по окончании рабочей смены.

55. При определении концентрации радиоактивных веществ в воздухе отбор проб производится в зоне дыхания работающего. Скорость и время прокачки устанавливаются в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора.

56. Для определения концентрации радиоактивных веществ в сточных водах отбор проб производится на трех уровнях глубины: на поверхности, в середине и на дне.

57. Пробы воздуха берутся в помещениях, где вероятность появления аэрозолей максимальна, пробы воды – в отстойниках.

58. Концентрация радиоактивных веществ в воздухе рабочей зоны и сточных водах определяется относительно изотопов, имеющих наибольшую радиационную опасность при наименьшем значении установленных в данной ОЗ КУ.

59. Концентрацию радиоактивных веществ в воздухе можно определить и по коротко живущим радиоактивным веществам, если частота использования их значительно выше остальных.

60. Время проведения измерений концентрации радиоактивных веществ определяется периодом полураспада изотопа, который наиболее часто используется в данной ОЗ.

61. Измерения концентрации радиоактивных веществ в сточных водах целесообразно проводить перед спуском ее из отстойника в общую канализацию.

62. Все полученные результаты измерений ежедневно записываются в специальных журналах согласно приложению 8 к настоящей Инструкции.

|  | Приложение 1 |
| --- | --- |
|  | к Инструкции 2.6.3.10-13-88-2005 «Проведение радиационного контроля в организациях здравоохранения, осуществляющих рентгенодиагностические исследования, рентгенотерапевтические процедуры, работы с применением радиофармпрепаратов» |

Схема системы радиационного контроля

СОГЛАСОВАНО                                                     УТВЕРЖДАЮ

Главный государственный                                    Руководитель организации

санитарный врач                                                     здравоохранения                                                          ____________ 200  г.                                               ____________ 200  г.

СИСТЕМА РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

| № п/п | Объем РК | Место проведения измерений | Тип прибора | Периодичность | Ф.И.О., должность лица, проводившего радиационный контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Измерение мощности дозы гамма- излучения и плотности потока бета- частиц на всех рабочих местах при проведении основных операций с ИИИ | Хранилище, фасовочная, диагностические кабинеты | Дозиметр - радиометр | Ежедневно | Ответственный за РК |
| 2 | Измерение мощности дозы гамма- излучения и плотности потока бета-частиц рабочих поверхностей | Согласно плана точек проведения замеров ОЗ | Дозиметр - радиометр | Ежедневно | Ответственный за РК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Измерение мощности дозы гамма-излучения и плотности потока бета-частиц новой упаковки с ИИИ | Хранилище | Дозиметр - радиометр | При получении новой упаковки | Ответственный за РК |
| 4 | Измерение мощности дозы гамма-излучения и плотности потока бета-частиц при работе с отработанными марлевыми шариками и шприцами | Фасовочная | Дозиметр - радиометр | Ежедневно | Ответственный за РК |
| 5 | Измерение мощности дозы гамма-излучения и плотности потока бета-частиц при транспортировке в хранилище емкостей из-под радиофармпрепаратов | Хранилище | Дозиметр - радиометр | По мере расходования | Ответственный за РК |
| 6 | Измерение мощности дозы гамма-излучения. Измерение плотности потока бета-частиц кожных покровов, спецодежды, перчаток при работе с ИИИ | Диагностические кабинеты | Дозиметр - радиометр | При загрязнении радиоак-тивными вещества-ми; Ежедневно | Ответственный за РК |
| 7 | Измерение мощности дозы гамма-излучения и плотности потока бета-частиц при сдаче белья в спецпрачечную | Кладовая грязного белья | Дозиметр - радиометр | При сдаче белья | Ответственный за РК |
| 8 | Контроль состояния учета радиофармпрепаратов, хранения, выдачи, использования и списания радиофармпрепаратов | - |  | 1 раз в квартал | Ответственный за РК |
| 9 | Измерение мощности дозы гамма-излучения и плотности потока бета-частиц от радиоактивных отходов при их утилизации | Хранилище радиоактивных отходов | Дозиметр - радиометр | Перед вывозом на захоронение | Ответственный за РК |
| 10 | Измерение содержания радиоактивных аэрозолей в воздухе в рабочих и смежных помещениях | рабочих смежных |  | 1 раз в квартал 2 раза в год | Ответственный за РК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | Контроль за уровнем радиоактивности сточных вод: в баках, отстойнике, коллекторе, в спецканализации | баки, отстойники, коллектор, спецканализация | Дозиметр - радиометр | перед выбросом в спецканализацию непрерывно при работе | Ответственный за РК |
| 12 | Контроль за уровнем радиоактивного загрязнения фильтров вентиляционных систем | спецвентиляция | Дозиметр - радиометр | 1 раз в 2 года | Ответственный за РК |
| 13 | Контроль за уровнем внешнего излучения от пациента с инкорпорированным ИИИ | пациент | Дозиметр - радиометр | При переводе в общий блок помещений | Ответственный за РК |
| 14 | Контроль за уровнем радиоактивного загрязнения окружающей среды | территория учреждения | Дозиметр - радиометр | 1 раз в квартал | Ответственный за РК |
| 15 | Индивидуальный контроль доз облучения персонала | персонал | ИД | 1 раз в квартал | Ответственный за РК |

Ответственный за радиационную безопасность ____________Ф.И.О.

(подпись)

|  | Приложение 2 |
| --- | --- |
|  | к Инструкции 2.6.3.10-13-88-2005 «Проведение радиационного контроля в организациях здравоохранения, осуществляющих рентгенодиагностические исследования, рентгенотерапевтические процедуры, работы с применением радиофармпрепаратов» |

Перечень

приборов, рекомендуемых для проведения радиационного контроля

| Радиометрический контроль |  | Дозиметрический контроль МД |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назначение | Рекомендуемая аппаратура | Назначение | Рекомендуемая аппаратура |
| Измерение величины загрязненности спецодежды, рабочих поверхностей, рук радиоактивными веществами | ДКС-1119 ДКС АТ 1121 МКС-АТ6130 МКС-АТ6130А МКС-АТ6130В МКС-1117 и их аналоги | Определение мощности дозы: на рабочих местах; в смежных помещениях; на территории | ДКС-1119 ДКС АТ 1121 ДКС –АТ5350 МКС-АТ6130 МКС-АТ6130А МКС-АТ6130В МКС-1117 и их аналоги |
| Определение концентрации радиоактивных веществ в воде, в воздухе | ДКС –АТ5350 КРК-1 РУП-01П РВ-4 | - | - |

|  | ## Приложение 3 |
| --- | --- |
|  | к Инструкции 2.6.3.10-13-88-2005 «Проведение радиационного контроля в организациях здравоохранения, осуществляющих рентгенодиагностические исследования, рентгенотерапевтические процедуры, работы с применением радиофармпрепаратов» |

Значения допустимой мощности эффективной дозы ДМДе

| Назначение помещения, территории | Продолжительность пребывания, ч/год | Предел дозы (ПД), мЗв | ДМДе Е, мкЗв/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Помещения постоянного пребывания персонала (процедурная, комната управления, комната приготовления бария, фотолаборатория, кабинет врача и др.) | 1 500 | 20 | 13 |
| 2. Помещения, смежные по вертикали и горизонтали с процедурной рентгеновского кабинета, имеющие постоянные рабочие места | 2 000 | 1 | 0,5 |
| 3. Помещения, смежные по вертикали и горизонтали с процедурной рентгеновского кабинета без постоянных рабочих мест (холл, гардероб, лестничная площадка, коридор, комната отдыха, туалет, кладовая и др.) | 2 000 | 1 | 2 |
| 4. Палаты стационара, смежные по вертикали и горизонтали с процедурной рентгеновского кабинета | 3 000 | 1 | 1,3 |
| 5. Территория, прилегающая к наружной стене процедурной рентгеновского кабинета | 3 000 | 1 | 2,8 |

|  | Приложение 4 |
| --- | --- |
|  | к Инструкции 2.6.3.10-13-88-2005 «Проведение радиационного контроля в организациях здравоохранения, осуществляющих рентгенодиагностические исследования, рентгенотерапевтические процедуры, работы с применением радиофармпрепаратов» |

Стандартные значения рабочей нагрузки и анодного напряжения при проведении радиационного контроля

| Рентгеновская аппаратура | Недельная рабочая нагрузка W, (мА х мин) /нед | Стандарт, напряжение U макс, кВ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Рентгенодиагностический комплекс с полным набором штативов (1-е, 2-е, 3-е рабочие места) 2. Рентгеновский аппарат для рентгеноскопии (1-е рабочее место, поворотный стол-штатив) 3. Рентгеновский аппарат для рентгенографии (2-е и 3-е рабочие места - стол снимков и стойка снимков) 4. Рентгенофлюорографический аппарат с люминесцентным экраном и оптическим переносом изображения, пленочный и цифровой | 1 000 | 100 |
| 5. Рентгенофлюорографический малодозовый аппарат со сканирующей линейкой детекторов и цифровой обработкой изображения | 2 000 | 100 |
| 6. Рентгенофлюорографический малодозовый аппарат с усилителем рентгеновского изображения и цифровой обработкой изображения | 50 | 100 |
| 7. Ангиографический комплекс | 400 | 100 |
| 8. Рентгеновский компьютерный томограф | 400 | 125 |
| 9. Хирургический рентгеновский аппарат с усилителем рентгеновского изображения | 200 | 100 |
| 10. Палатный рентгеновский аппарат | 200 | 90 |
| 11. Рентгеноурологический стол | 400 | 90 |
| 12. Маммографический рентгеновский аппарат | 200 | 40 |
| 13. Дентальный аппарат, работающий с обычной пленкой без усиливающего экрана | 200 | Номиналь-ное |
| 14. Дентальный аппарат и пантомограф, работающие с высокочувствительным пленочным и/или цифровым приемником изображения, в т. ч. с визиографом (без фотолаборатории) | 40 | 70 |
| 15. Панорамный аппарат, пантомограф | 200 | 90 |
| 16. Рентгенотерапевтический аппарат для планирования: лучевой терапии(симулятор); аппарат для дальнедистанционной терапии; аппарат для близкодистанционной терапии | 200 12 000 5 000 | 100 250 100 |
| 17. Остеоденситометр: для всего тела; для конечностей; для всего тела и его частей с использованием широкого пучка излучения и двумерного цифрового детектора | 200 100 50 | номиналь-ное 70 номиналь-ное |

Примечание. Для рентгеновских аппаратов, в которых номинальное значение анодного напряжения ниже указанного в приведенной таблице, при измерениях необходимо использовать максимальное напряжение, приведенное в технической документации на аппарат.

|  | Приложение 5 |
| --- | --- |
|  | к Инструкции 2.6.3.10-13-88-2005 «Проведение радиационного контроля в организациях здравоохранения, осуществляющих рентгенодиагностические исследования, рентгенотерапевтические процедуры, работы с применением радиофармпрепаратов» |

Форма протокола результатов радиационного контроля

Реквизиты организации проводившей радиационный контроль

ПРОТОКОЛ №_____

от «____»_____________________200_____г.

Наименование организации_______________________________________

Адрес________________________ Корпус___ Этаж______Комната______

Назначение кабинета ________________________Телефон_____________

Аппарат________________________________________________________

Технический паспорт № ________________срок действия до___________

Анодное напряжение кВ________________ Общий фильтр ____________

Дополнительный фильтр____________________ мм Аl (Сu).

Измерения проводились с тканеэквивалентным фантомом

Дозиметром типа _______ № ___свидетельство о поверке №____от ______

Относительная погрешность:

Условия проведения измерений:

НД на измерения:

Смежные с кабинетом помещения

Над кабинетом _______________

Под кабинетом _______________

За стеной А      _______________

За стеной Б      ________________

За стеной В      _______________

За стеной Г      _______________

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

(при рабочей нагрузке_________)

| № точки измерения |  | Наименование места измерения |  |  |  | Направ- нение излу- чения | Iизм мА |  | Мощность дозы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДМД,Е мкЗв/ч |  |  |  | При меча ние |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МД изм |  | Dизм мкГр/ч |  |  | Dпр мкГр/ч |  |  |  | Ė мкЗв/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |
| Помещения, смежные с процедурной рентгеновского кабинета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Над кабинетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Под кабинетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | За стеной А | Стена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Окно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Дверь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | За стеной Б | Стена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Окно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Дверь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | За стеной В | Стена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Окно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Дверь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | За стеной Г | Стена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Окно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Дверь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочее место рентгенолаборанта у пульта управления рентгеновским аппаратом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Голова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Грудь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Гонады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ноги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рассчитанные значения Ė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процедурная рентгеновского кабинета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочее место врача-рентгенолога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Голова |  |  | Вертикально |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | Горизонтально |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Грудь |  |  | Вертикально |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | Горизонтально |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Гонады |  |  | Вертикально |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | Горизонтально |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Ноги |  |  | Вертикально |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  | Горизонтально |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  | Вертикально |  |  |  | Рассчитанные значения Ė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Горизонтально |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заключение____________________________________________________

______________________________________________________________

Измерения проводили:___________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

При измерениях присутствовали: _________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

|  | Приложение 6 |
| --- | --- |
|  | к Инструкции 2.6.3.10-13-88-2005 «Проведение радиационного контроля в организациях здравоохранения, осуществляющих рентгенодиагностические исследования, рентгенотерапевтические процедуры, работы с применением радиофармпрепаратов» |

Проведение радиационного контроля мощности дозы

1. Проведение измерения МД приводится на примере проведении РК в хранилище для   ИИИ, например  гиппурана I131 .

2. Описание измерений в рабочей точке:  холодильник для хранения  гиппурана I131  - во время изъятия маточного раствора измеряется МД и плотность потока бета- частиц при закрытой и открытой дверце  холодильника.

3. Измерения проводятся в трех точках: на высоте груди (150 см), таза (90 см), лодыжек (10 см).

4. ИИИ находятся за свинцовой стенкой в свинцовом контейнере.

5. Измерения проводятся на расстоянии 50 см от ИИИ .

6. Руки процедурной медсестры при данной операции, находясь вплотную к ИИИ, получают самую большую дозовую нагрузку. Измерения проводятся при определении лучевой нагрузки на руки: как в холодильнике (вплотную к контейнеру с ИИИ), так и на лотке при переносе в фасовочную.

7. Измерения МД и плотности потока β - частиц проводятся прямым методом.

8. Измерение степени загрязненности бета- активными нуклидами рабочей поверхности лотка, на котором переносится маточный раствор, определяется косвенным методом мазка.

9. Проводятся рабочие измерения РК  каждой рабочей точки согласно составленной картограммы и утвержденной системы радиационного контроля в ОЗ.

10. Измерение мощности дозы в воздухе  рабочих, смежных помещений, санпропускнике, хранилище (контрольных точках) проводятся в центре на высоте 90 см от пола прямым методом.

|  | Приложение 7 |
| --- | --- |
|  | к Инструкции 2.6.3.10-13-88-2005 «Проведение радиационного контроля в организациях здравоохранения, осуществляющих рентгенодиагностические исследования, рентгенотерапевтические процедуры, работы с применением радиофармпрепаратов» |

Снятие радиоактивных веществ с загрязненной поверхности ватным тампоном косвенным методом (методом мазка)

1. Для снятия одного мазка приготавливают: 2 ватных тампона, увлажненных спиртом, и 1 – сухой.

2. Данным методом получают средний коэффициент снятия 90- 100%.

3. Для снятия и измерения мазков необходимы материалы и оборудование:

дозиметр- радиометр;

посуда для смачивания тампонов – чашка Петри;

вата – тампоны размером 4х4 см, толщиной 2 см.

4. Приготавливают и измеряют  ватные тампоны в чистом помещении (например, дозиметрической).

5. Перед началом работы следует протереть стол и положить на него чистый лист бумаги. В плоскую стеклянную посуду положить тампон ваты, смоченный спиртом и отжатый.

6. Мазки берутся с поверхности равной площади детектора дозиметрического прибора.

7. Увлажненный и отжатый тампон прижимают к поверхности контролируемого участка и проводят им параллельно одному из краев, последовательно переставляя тампон так, чтобы пройти им один раз в одном направлении по всей поверхности. Повторяют операцию, прижимая тампон к поверхности тем же местом, но перемещая его перпендикулярно к первому направлению движения.

8. При снятии мазков работают пинцетом, в перчатках, не соприкасаясь с контролируемой поверхностью. Затем показания загрязненности каждого из трех мазков измеряются радиометром и их значения суммируются:

S1 + S2 + S3

9. Полученные результаты измерений сравниваются с предыдущими замерами и  КУ. Если радиоактивное загрязнение поверхностей имеет большую разницу с предыдущими показаниями или превышает  КУ, то ответственный за РК обязан срочно сообщить заведующему отделения и ответственному за проведение производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности в ОЗ.

|  | Приложение 8 |
| --- | --- |
|  | к Инструкции 2.6.3.10-13-88-2005 «Проведение радиационного контроля в организациях здравоохранения, осуществляющих рентгенодиагностические исследования, рентгенотерапевтические процедуры, работы с применением радиофармпрепаратов» |

Журнал

контроля мощности дозы (МД) альфа, гамма- излучения в воздухе (мЗв/ ч) и плотности потока альфа, бета- частиц (1/ см2  х  мин)

| Дата проведения радиационного контроля | № рабочей точки, расстояние от ИИИ | Активность ИИИ на рабочем месте Бк | 0.1 м (уровень лодыжек) |  | 0.9 м (уровень таза) |  | 1.5 м (уровень груди) |  | КУ | ФИО, дол-жность лица, проводившего радиа-цион-ный контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МД мЗв/ ч | Плотность потока α, ß-частиц 1/см 2 х мин | МД мЗв/ч | Плотность потока α, ß-частиц 1/см 2 х мин | МД мЗв/ч | Плотность потока α, ß-частиц 1/см 2 х мин |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Журнал

контроля за уровнем загрязнения радиоактивными веществами кожных покровов и спецодежды работающих

| Дата проведения радиационного контроля | МД мЗв/ ч |  |  |  | Плотность потока α, ß-частиц 1/см 2 х мин |  |  |  | КУ | ФИО, дол-жность лица, проводившего радиа-цион-ный контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руки | Спец- одежда | Перчатки | Бе- льё | Руки | Спец- одежда | Перчатки | Бе- льё |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

ОГЛАВЛЕНИЕ

### Инструкция 2.6.3.     2005 «Проведение радиационного контроля в организациях здравоохранения, осуществляющих рентгенодиагностические исследования, рентгенотерапевтические процедуры, работы с применением радиофармпрепаратов »

стр.

| Глава 1 | Термины и определения------------------------------- | 2 |
| --- | --- | --- |
| Глава 2 | Область применения----------------------------------- | 3 |
| Глава 3 | Общие положения-------------------------------------- | 4 |
| Глава 4 | Условия проведения радиационного контроля--- | 5 |
| Глава 5 | Проведение радиационного контроля в рентгенодиагностических и рентгенотерапевтических кабинетах--------------- | 6 |
| Глава 6 | Проведение радиационного контроля при работе с радиофармпрепаратами ------------------------------ | 9 |
| Приложение 1 | Схема системы радиационного контроля ----------- | 12 |
| Приложение 2 | Перечень приборов, рекомендуемых для проведения радиационного контроля ---------------- | 15 |
| Приложение 3 | Значения допустимой мощности эффективной дозы ДМДе------------------------------------------------- | 16 |
| Приложение 4 | Стандартизированные значения рабочей нагрузки и анодного напряжения при проведении радиационного контроля-------------------------------- | 17 |
| Приложение 5 | Форма протокола результатов радиационного контроля ---------------------------------------------------- | 19 |
| Приложение 6 | Проведение радиационного контроля мощности дозы --------------------------------------------------------- | 22 |
| Приложение 7 | Снятие радиоактивных веществ с загрязненной поверхности ватным тампоном косвенным методом (методом мазка) ------------------------------- | 23 |
| Приложение 8 | Журнал контроля мощности дозы (МД) альфа, гамма- излучения в воздухе (мЗв/ ч) и плотности потока альфа, бета- частиц (1/ см2 х мин), Журнал контроля за уровнем загрязнения радиоактивными веществами кожных покровов и спецодежды работающих ------------------------------ | 25 |

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Настоящая Инструкция разработана ГУ «Республиканский центр гигиены,  эпидемиологии и общественного здоровья» Министерства здравоохранения  Республики  Беларусь.

2. Утверждена постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от            2005 года  №     .

3. Введена впервые.