Министерство здравоохранения Республики Беларусь

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель министра

В.В.Колбанов

____________________________

« 29 »  сентября    2003г.

Регистрационный №108-0903

Стандарты рентгенографических

исследований детей

(инструкция по применению)

Учреждение-разработчик:

Белорусская медицинская академия последипломного образования

Авторы:

Главный специалист по лучевой диагностике Минздрава РБ,

доцент, к.м.н. Чиж Г.В.,

Доцент кафедры лучевой диагностики БелМАПО,

к.м.н. Полойко Ю.Ф.

Минск

2003 год

Органы грудной полости

Новорожденные

Передне-задняя проекция

Диагностические требования

Критерии изображения:

- Снимок на высоте вдоха

- Отображение грудной клетки без поворотов и наклонов

- Отображение грудной полости от шейного уровня трахеи до Th12-L1 позвонков (в некоторых случаях может быть захвачена верхняя часть брюшной полости)

- Отображение сосудистого рисунка в прикорневых отделах легких

- Четкое изображение трахеи и проксимальных бронхов

- Четкое изображение диафрагмы и реберно-диафрагмальных углов

- Отображение позвоночника и паравертебральных структур, а также визуализация ретрокардиального пространства легких и структур средостения

Критерии радиационной безопасности.

Рекомендуемая входная поверхностная доза для новорожденных – не более 80 Gy

Рекомендуемые рентгенографические параметры:

- Положение пациента: лежа на спине

- Способ рентгенографии: в постели (на столе), в зависимости от клинического состояния

- Размер фокусного пятна трубки: 0,6 мм (не более 1,3 мм)

- Дополнительная фильтрация: до 1 мм Al + 0,1 или 0,2 мм Cu (или эквивалент)

- Отсеивающая решетка: нет

- Чувствительность «экран-пленка»: класс 200-400

- Фокусное расстояние: 80-100 (150) см

- Напряжение на трубке: 60-65 кВ

- Автоматический экспонометр: нет

- Время экспозиции: менее 4 мСек

- Защитное экранирование: укрыть защитным средством брюшную полость по границе пучка излучения

Органы грудной полости

Передне-задняя проекция

Задне-передняя проекция

Диагностические требования

Критерии изображения:

- Снимок на высоте вдоха (за исключением подозрения на инородное тело)

- Отображение грудной клетки без поворотов и наклонов

- Отображение грудной полости от верхушек легких до Th12-L1 позвонков

- Отображение сосудистого рисунка в прикорневых и центральных отделах легких

- Отображение трахеи и проксимальных бронхов

- Четкое изображение диафрагмы и реберно-диафрагмальных углов

- Отображение позвоночника и паравертебральных структур, а также визуализация ретрокардиального пространства легких и структур средостения

Критерии радиационной безопасности.

Рекомендуемая входная поверхностная доза для среднего пятилетнего ребенка – не более 100 Gy

Рекомендуемые рентгенографические параметры:

- Положение пациента: стоя (возможно лежа)

- Способ рентгенографии: на вертикальной стойке или столе

- Размер фокусного пятна трубки: 0,6 мм (не более 1,3 мм)

- Дополнительная фильтрация: до 1 мм Al + 0,1 или 0,2 мм Cu (или эквивалент)

- Отсеивающая решетка: отношение 8:1; только по показаниям или у подростков

- Чувствительность «экран-пленка»: класс 400

- Фокусное расстояние: 100-150 см

- Напряжение на трубке: 60-80 кВ (100-125 кВ с решеткой у подростков)

- Автоматический экспонометр: боковые поля ионизационной камеры (не применяется у новорожденных)

- Время экспозиции: менее 10 мСек

- Защитное экранирование: укрыть защитным средством брюшную полость по границе пучка излучения

Органы грудной полости

Боковая проекция

Эта проекция не должна быть обязательным исследованием, а только дополнять, при необходимости, прямую проекцию.

Диагностические требования

Критерии изображения:

- Снимок на высоте вдоха

- Строго боковая проекция

- Отображение трахеи, легких от верхушек до нижних отделов, включая главные бронхи

- Отображение легочных сосудов

- Четкое изображение обоих куполов диафрагмы

- Отображение грудины и грудного отдела позвоночника

Критерии радиационной безопасности.

Рекомендуемая входная поверхностная доза для среднего пятилетнего ребенка – не более 200 Gy

Рекомендуемые рентгенографические параметры:

- Положение пациента: стоя (возможно лежа)

- Способ рентгенографии: на вертикальной стойке или столе

- Размер фокусного пятна трубки: 0,6 мм (не более 1,3 мм)

- Дополнительная фильтрация: до 1 мм Al + 0,1 или 0,2 мм Cu (или эквивалент)

- Отсеивающая решетка: отношение 8:1; только по показаниям или у подростков

- Чувствительность «экран-пленка»: класс 400

- Фокусное расстояние: 100-150 см

- Напряжение на трубке: 60-80 кВ (100-125 кВ с решеткой у подростков)

- Автоматический экспонометр: центральное поле ионизационной камеры (не применяется у новорожденных)

- Время экспозиции: менее 20 мСек

- Защитное экранирование: укрыть защитным средством брюшную полость по границе пучка излучения

Череп

Передне-задняя проекция

Задне-передняя проекция

Диагностические требования

Критерии изображения:

- Симметричное отображение структур черепа (орбиты, пирамиды и др.)

- Проецирование верхних поверхностей пирамид височных костей в нижние части глазниц в передне-задней проекции

- Отображение околоносовых синусов и структур височных костей соответственно возрасту

- Четкое изображение наружных и внутренних костных пластинок свода черепа соответственно возрасту

- Отображение лямбдовидного и сагиттального швов

Критерии радиационной безопасности.

Рекомендуемая входная поверхностная доза для среднего пятилетнего ребенка – не более 1500 Gy

Рекомендуемые рентгенографические параметры:

- Положение пациента: лежа (возможно стоя)

- Способ рентгенографии: на столе или вертикальной стойке

- Размер фокусного пятна трубки: 0,6 мм (не более 1,3 мм)

- Дополнительная фильтрация: до 1 мм Al + 0,1 или 0,2 мм Cu (или эквивалент)

- Отсеивающая решетка: отношение 8:1; только по показаниям или у подростков

- Чувствительность «экран-пленка»: класс 400 (возможно 200)

- Фокусное расстояние: 115 (100-150) см

- Напряжение на трубке: 65-85 кВ

- Автоматический экспонометр: центральное поле ионизационной камеры

- Время экспозиции: менее 50 мСек

- Защитное экранирование: укрыть защитным средством тело по границе пучка излучения

Череп

Боковая проекция

Диагностические требования

Критерии изображения:

- Четкое изображение наружных и внутренних костных пластинок свода черепа соответственно возрасту

- Проецирование крыши орбит и передней части больших крыльев клиновидной кости

- Четкое изображение сосудистых каналов и трабекулярной структуры соответственно возрасту

- Отображение швов и родничков соответственно возрасту

Критерии радиационной безопасности.

Рекомендуемая входная поверхностная доза для среднего пятилетнего ребенка – не более 1000 Gy

Рекомендуемые рентгенографические параметры:

- Положение пациента: лежа (возможно стоя)

- Способ рентгенографии: на столе или вертикальной стойке

- Размер фокусного пятна трубки: 0,6 мм (не более 1,3 мм)

- Дополнительная фильтрация: до 1 мм Al + 0,1 или 0,2 мм Cu (или эквивалент)

- Отсеивающая решетка: отношение 8:1; только по показаниям или у подростков

- Чувствительность «экран-пленка»: класс 400 (возможно 200)

- Фокусное расстояние: 115 (100-150) см

- Напряжение на трубке: 65-85 кВ

- Автоматический экспонометр: центральное поле ионизационной камеры

- Время экспозиции: менее 20 мСек

- Защитное экранирование: укрыть защитным средством тело по границе пучка излучения

Таз

Новорожденные

Передне-задняя проекция

Диагностические требования

Критерии изображения:

- Отсутствие наклона: отображение Y-образного хряща на одной горизонтальной линии с 5-м крестцовым сегментом или верхним краем седалищного или лонного центра окостенения

- Отсутствие ротации: вертикальная линия, проходящая через середину крестца должна проходить через середину лонного симфиза; либо крылья подвздошных костей и замыкательное отверстие должны располагаться строго симметрично

- Отображение шеек бедренных костей в стандартном положении, которые не должны быть искажены за счет сгибания или ротации (стопы параллельно). Если требуется функциональное исследование, то необходимы ротация внутрь и отведение бедер на 45о

- Визуализация околосуставных мягких тканей

Критерии радиационной безопасности.

Рекомендуемая входная поверхностная доза для среднего пятилетнего ребенка – не более 200 Gy

Рекомендуемые рентгенографические параметры:

- Положение пациента: лежа на спине

- Способ рентгенографии: на столе

- Размер фокусного пятна трубки: 0,6 мм (не более 1,3 мм)

- Дополнительная фильтрация: до 1 мм Al + 0,1 или 0,2 мм Cu (или эквивалент)

- Отсеивающая решетка: отношение 8:1; только по показаниям или у подростков

- Чувствительность «экран-пленка»: класс 400

- Фокусное расстояние: 100 см

- Напряжение на трубке: 60-70 кВ

- Автоматический экспонометр: нет

- Время экспозиции: менее 10 мСек

- Защитное экранирование: укрыть защитным средством область гонад

Таз

Подростки

Передне-задняя проекция

Диагностические требования

Критерии изображения:

- Симметричное отображение костей таза

- Визуализация крестца и межпозвонковых отверстий зависит от содержимого кишечника

- Отображение нижней части крестцово-подвздошного сочленения

- Отображение шеек бедренных костей, которые не должны быть искажены за счет сгибания или ротации

- Отображение коркового слоя и губчатой структуры

- Визуализация вертелов соответственно возрасту

- Визуализация околосуставных мягких тканей

Критерии радиационной безопасности.

Рекомендуемая входная поверхностная доза для среднего пятилетнего ребенка – не более 900 Gy

Рекомендуемые рентгенографические параметры:

- Положение пациента: лежа на спине

- Способ рентгенографии: на столе

- Размер фокусного пятна трубки: 0,6 мм (не более 1,3 мм)

- Дополнительная фильтрация: до 1 мм Al + 0,1 или 0,2 мм Cu (или эквивалент)

- Отсеивающая решетка: отношение 8:1

- Чувствительность «экран-пленка»: класс 400

- Фокусное расстояние: 115 (100-150) см

- Напряжение на трубке: 70-80 кВ

- Автоматический экспонометр: центральное или оба боковых поля ионизационной камеры

- Время экспозиции: менее 50 мСек

- Защитное экранирование: укрыть защитным средством область гонад

Позвоночник

(Только по строгим показаниям, например, при сколиозе)

Передне-задняя проекция

Задне-передняя проекция

Диагностические требования

Критерии изображения:

- Должны отображаться основание черепа и копчик, а также гребни подвздошных костей

- Отображение тел позвонков и отростков

- Визуализация суставных отростков

- Отображение остистых и поперечных отростков соответственно возрасту

Критерии радиационной безопасности.

Рекомендуемая входная поверхностная доза для среднего пятилетнего ребенка – не определена

Рекомендуемые рентгенографические параметры:

- Положение пациента: лежа или стоя

- Способ рентгенографии: на столе или вертикальной стойке, на специальной кассете

- Размер фокусного пятна трубки: не более 1,3 мм

- Дополнительная фильтрация: до 1 мм Al + 0,1 или 0,2 мм Cu (или эквивалент)

- Отсеивающая решетка: отношение 8:1 или специальная кассета (без решетки у детей младше 6 месяцев)

- Чувствительность «экран-пленка»: класс 600

- Фокусное расстояние: 150-200 см

- Напряжение на трубке: 65-90 кВ

- Автоматический экспонометр: нет

- Время экспозиции: менее 800 мСек

- Защитное экранирование: укрыть защитным средством область гонад

Примечание: Задне-передняя проекция рекомендуется для уменьшения дозовой нагрузки на рентгенчувствительные ткани молочной железы. Предпочтительно использовать кассету с выравнивающим усиливающим экраном. Последующие исследования у сколиотических пациентов часто могут ограничиваться захватом от С7 до крыльев подвздошных костей.

Позвоночник

Отдел

Передне-задняя проекция

Задне-передняя проекция

Диагностические требования

Критерии изображения:

- Отображение как одинарные линии изображений верхней и нижней поверхности позвонка в центре пучка излучения

- Визуализация межпозвонкового пространства в центре пучка излучения

- Отображение ножек дуги соответственно сегментам

- Визуализация суставных отростков (в поясничном отделе)

- Отображение остистых и поперечных отростков соответственно возрасту

- Четкое отображение коркового слоя и трабекулярной структуры соответственно возрасту

- Визуализация соседних мягких тканей

Критерии радиационной безопасности.

Рекомендуемая входная поверхностная доза для среднего пятилетнего ребенка – не определена

Рекомендуемые рентгенографические параметры:

- Положение пациента: лежа или стоя

- Способ рентгенографии: на столе или вертикальной стойке

- Размер фокусного пятна трубки: 0,6 мм (не более 1,3 мм)

- Дополнительная фильтрация: до 1 мм Al + 0,1 или 0,2 мм Cu (или эквивалент)

- Отсеивающая решетка: отношение 8:1 или специальная кассета (без решетки у детей младше 6 месяцев)

- Чувствительность «экран-пленка»: класс 400

- Фокусное расстояние: 115 (100-150) см

- Напряжение на трубке: 60-85 кВ

- Автоматический экспонометр: центральное поле ионизационной камеры

- Время экспозиции: менее 50 мСек

- Защитное экранирование: укрыть защитным средством область гонад

Примечание: Смещение наслоений кишечного газа может быть достигнуто за счет компрессии живота (при исследовании поясничного отдела). Это также снижает динамическую нерезкость и режимы экспозиции.

Позвоночник

Отдел

Боковая проекция

Диагностические требования

Критерии изображения:

- Отображение как одинарные линии изображений верхней и нижней поверхности позвонка в центре пучка излучения

- Полное совмещение задних контуров тел позвонков

- Отображение ножек дуги и межпозвонковых отверстий

- Визуализация суставных отростков

- Отображение отростков соответственно возрасту

- Четкое отображение коркового слоя и трабекулярной структуры соответственно возрасту

- Визуализация соседних мягких тканей

Критерии радиационной безопасности.

Рекомендуемая входная поверхностная доза для среднего пятилетнего ребенка – не определена

Рекомендуемые рентгенографические параметры:

- Положение пациента: лежа или стоя

- Способ рентгенографии: на столе или вертикальной стойке

- Размер фокусного пятна трубки: 0,6 мм (не более 1,3 мм)

- Дополнительная фильтрация: до 1 мм Al + 0,1 или 0,2 мм Cu (или эквивалент)

- Отсеивающая решетка: отношение 8:1 (без решетки у детей младше 6 месяцев)

- Чувствительность «экран-пленка»: класс 400

- Фокусное расстояние: 115 (100-150) см

- Напряжение на трубке: 65-90 кВ

- Автоматический экспонометр: центральное поле ионизационной камеры

- Время экспозиции: менее 100 мСек

- Защитное экранирование: укрыть защитным средством область гонад

Брюшная полость

Передне-задняя проекция

Задне-передняя проекция

Диагностические требования

Критерии изображения:

- Отображение области брюшной полости от диафрагмы до уровня бугров седалищных костей, включая боковые брюшные стенки

- Визуализация контуров почек, поясничных мышц, линий забрюшинной клетчатки соответственно возрасту и зависит от содержимого кишечника

- Четкое отображение костей

Критерии радиационной безопасности.

Рекомендуемая входная поверхностная доза для среднего пятилетнего ребенка – не более 1000 Gy

Рекомендуемые рентгенографические параметры:

- Положение пациента: лежа на спине, животе или на боку (латерография)

- Способ рентгенографии: на столе

- Размер фокусного пятна трубки: 0,6 мм (не более 1,3 мм)

- Дополнительная фильтрация: до 1 мм Al + 0,1 или 0,2 мм Cu (или эквивалент)

- Отсеивающая решетка: отношение 8:1 (без решетки у детей младше 6 месяцев)

- Чувствительность «экран-пленка»: класс 400

- Фокусное расстояние: 100-115 см

- Напряжение на трубке: 65-85 кВ (100-120 кВ для подростков)

- Автоматический экспонометр: центральное или оба боковых поля ионизационной камеры (без экспонометра у новорожденных и детей младшего возраста)

- Время экспозиции: менее 20 мСек

- Защитное экранирование: укрыть защитным средством область гонад и тело по границе пучка излучения

Примечание: Задне-передняя проекция рекомендуется для латерографии

Мочевая система

Обзорная

Передне-задняя проекция

Задне-передняя проекция

Диагностические требования

Критерии изображения:

- Отображение области всего мочевого тракта от верхних полюсов почек до области мочевого пузыря и проксимальной уретры

- Визуализация контуров почек, поясничных мышц соответствует возрасту и зависит от содержимого кишечника

- Четкое отображение костей

Критерии радиационной безопасности.

Рекомендуемая входная поверхностная доза для среднего пятилетнего ребенка – не определена

Рекомендуемые рентгенографические параметры:

- Положение пациента: лежа на спине или животе

- Способ рентгенографии: на столе

- Размер фокусного пятна трубки: 0,6 мм (не более 1,3 мм)

- Дополнительная фильтрация: до 1 мм Al + 0,1 или 0,2 мм Cu (или эквивалент)

- Отсеивающая решетка: отношение 8:1 (без решетки у детей младше 6 месяцев)

- Чувствительность «экран-пленка»: класс 400

- Фокусное расстояние: 100-115 см

- Напряжение на трубке: 65-85 кВ (100-120 кВ для подростков)

- Автоматический экспонометр: центральное или оба боковых поля ионизационной камеры

- Время экспозиции: менее 20 мСек

- Защитное экранирование: укрыть защитным средством область гонад (у мальчиков) и тело по границе пучка излучения

Примечание: Подготовка кишечника рекомендуется для пациентов старше 1 года. Смещение наслаивающихся кишечного газа и каловых масс важно для благоприятного отображения мочевыделительного тракта и может быть достигнуто за счет компрессии живота или небольших изменений проекционных условий. Компрессия живота также уменьшает динамическую нерезкость и снижает экспозиционные режимы. Компрессия не применяется в случаях травм, подозрений на опухоль или острую непроходимость.

Мочевая система

С контрастированием

Передне-задняя проекция

Задне-передняя проекция

Диагностические требования

Критерии изображения:

- Визуализация наружных контуров почек за счет повышения плотности паренхимы (нефрографический эффект) на первых снимках, которые должны быть выполнены с диафрагмированием по границе почечных областей

- Четкое отображение почечной лоханки и чашечек (пиелографический эффект)

- Отображение лоханочно-мочеточникового перехода

- Визуализация областей обычного расположения мочеточников

- Отображение области мочевого пузыря и проксимальной уретры

Критерии радиационной безопасности.

Рекомендуемая входная поверхностная доза для среднего пятилетнего ребенка – не определена

Рекомендуемые рентгенографические параметры:

- Положение пациента: лежа на спине или животе

- Способ рентгенографии: на столе

- Размер фокусного пятна трубки: 0,6 мм (не более 1,3 мм)

- Дополнительная фильтрация: до 1 мм Al + 0,1 или 0,2 мм Cu (или эквивалент)

- Отсеивающая решетка: отношение 8:1 (без решетки у детей младше 6 месяцев)

- Чувствительность «экран-пленка»: класс 400

- Фокусное расстояние: 100-115 см

- Напряжение на трубке: 65-80 кВ

- Автоматический экспонометр: центральное или оба боковых поля ионизационной камеры

- Время экспозиции: менее 20 мСек

- Защитное экранирование: укрыть защитным средством область гонад (у мальчиков) и тело по границе пучка излучения

Примечание: Подготовка кишечника рекомендуется для пациентов старше 1 года. Смещение наслаивающихся кишечного газа и каловых масс важно для благоприятного отображения мочевыделительного тракта и может быть достигнуто за счет компрессии живота или небольших изменений проекционных условий. Компрессия живота также уменьшает динамическую нерезкость и снижает экспозиционные режимы. Компрессия не применяется в случаях травм, подозрений на опухоль или острую непроходимость.

Мочевая система

Микционная цистография

Рекомендуется рентгеноскопический контроль. Скопия должна быть прерывистой и короткой, с использованием минимального поля излучения.

Диагностические требования

Критерии изображения:

- Три боковых или косых проекции рекомендуются для мочевого пузыря и уретры

- Отображение на пике опорожнения мочевого пузыря и проксимальной уретры, а также мужской уретры на всем протяжении в случаях нарушения ее проходимости или другой патологии полового члена

- Визуализация любых пузырно-мочеточниковых рефлюксов для их классификации

- Визуализация любых почечных рефлюксов

- Отображение пузырно-уретрального соединения в соответствующей косой проекции

- Визуализация мочеточника для определения его функции после опорожнения

- Отображение всего объема любых удвоений

Критерии радиационной безопасности.

Рекомендуемая входная поверхностная доза для среднего пятилетнего ребенка – не определена

Рекомендуемые рентгенографические параметры:

- Положение пациента: в фазе наполнения лежа на спине, в фазе опорожнения лежа на спине, боку или стоя

- Способ рентгенографии: на поворотном столе-штативе

- Размер фокусного пятна трубки: 0,6 мм (не более 1,3 мм)

- Дополнительная фильтрация: до 1 мм Al + 0,1 или 0,2 мм Cu (или эквивалент)

- Отсеивающая решетка: без решетки (отношение 8:1 только по особым показаниям и у подростков)

- Чувствительность «экран-пленка»: класс 400

- Фокусное расстояние: как можно короче

- Напряжение на трубке: 65-90 кВ (120 кВ для подростков)

- Автоматический экспонометр: поле ионизационной камеры не должно быть закрыто контрастированным мочевым пузырем

- Время экспозиции: менее 20 мСек

- Защитное экранирование: укрыть защитным средством область гонад (у мальчиков) и тело по границе пучка излучения